ПрАТ "Івано-Франківськцемент" 

 оголошує проведення тендеру по визначенню фірми 
для поставки та вводу в експлуатацію автомобільної ваги. 
Поставка та ввід в експлуатацію автомобільної ваг 60т. на 

ПрАТ “Івано-Франківськцемент”

Для вводу в експлуатацію автомобільної ваги 60т., на підприємстві ПрАТ “Івано-Франківськцемент”, потрібно виконати наступні роботи, а саме:
-Поставка обладнання;
-Встановлення платформ;
-Монтаж електричний;

-Пусконалагоджувальні роботи;
-Навчання персоналу;

- Проведення оцінки відповідності ЗВТ вимогам технічного регламенту за модулем F; 
-Сертифікат відповідності, паспорт
Вага повинна відповідати наступним вимогам:

	№
	Опис
	Тех. дані

	1
	Тип зважування
	Комерційне

	2
	Матеріал зважування
	Сипучі матеріали

	3
	Максимальна наважка
	60т.

	4
	Тип платформи 
	Бетонна, суцільна

	5
	Довжина платформи
	18 м.

	6
	Ширина платформи
	3 м

	7
	Тип виконання ваг
	Котлованний

	8
	Кількість зважувань в добу
	100 

	9
	Бетонні роботи 
	згідно креслень та рекомендацій переможця тендеру виконає замовник.

	10
	Давач (цифровий)
	HBM

	11
	Вузол вбудови виробництва фірми HBM
	Вузол вбудови HBM

	12
	Кількість давачів 
	6-8

	13
	Ціна поділки
	20

	14
	Ваговий процесор
	З можливістю передачі даних по Ethernet, PROFIBUS, RS485

	15
	Ваговий процесор з інтеграцією в програму 1С, або SAP Business One
	З можливістю передачі даних по Ethernet, RS485

	16
	Виконання вагового процесора
	IP67

	17
	Відстань від вагового процесора (операторська) до ваг  
	150 м.

	18
	Т-подібна гума по контуру ваги 


	Т-подібна гума

	19
	Дані з ваги повинні дублюватися на виносному табло
	Виносне табло

	20
	Обслуговуючий люк у платформах
	Люк у платформах

	21
	Кран
	ПрАТ "Івано-Франківськцемент" 


Витрати на доставку обладнання в село Ямниця, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області, несе виконавець робіт.

В об’єм робіт які виконує виконавець, також входить:
- встановлення додаткового дублюючого табла для відображення ваги водію (дані мають читатися з віддалі до 30м). 
- налаштування зв’язку між ваговим процесором та комп‘ютером який буде знаходитися віддалено в оператора з передаванням даних про актуальну вагу в програму 1С у реальному часі або програму SAP Business One.
- монтаж кабельних трас та протяжку кабелів від давачів до вагового процесора– виконує виконавець робіт. 
- монтаж кабельних трас та протяжку  кабелів для реалізації зв’язку і живлення вагового процесора – виконує замовник робіт.

- додаткові монтажні вузли між тензодавачом та опорами фундамента поставляє виконавець. Замовник монтує виключно закладні деталі в рамках фундаментних робіт.
-навчання персоналу та надання повного пакету робочої документації на вагу: 
1)схеми електричні принципові; 
2)схеми зовнішніх підключень;
3)кабельний журнал і таблиці підключень;
4)складальне креслення;
5)специфікація обладнання;
6)функціональну схему
7) паспорт
8) креслення бетонних та будівельних робіт. 
9) документація на ваговий контролер та тензодавачі

Умови оплати : 

40% аванс; 30% після повідомлення про готовність до відвантаження; 30% протягом 20 днів після підписання акту здачі робіт та реєстрації податкових накладних
Умови доставки: DDP на склад замовника робіт. 

Термін виконання:

Термін виконання повного об’єму робіт 4-5 тижні з моменту здійснення авансового платежу.

